CMR / CLINICAL WORKSTATION

医生操作说明书

从 3 分钟上手，到影像勾画、AI 辅助、结果复核与问题反馈

适用版本   v2026.08.15-2

更新日期   2026-08-15

适用对象   标注、复核、报告评分与科研质控医生及实习生

作者 / 工作站维护联系人

Zian

1980651739@qq.com

AI 分割、传播、测量和问答结果均需医生结合原始影像复核。

# 快速目录

第一次使用先读左列；遇到具体任务时再查右列。

| 第一次使用 3 分钟最小上手指南 工作台界面速查 病例选择、导入与切换 离开病例前的 20 秒检查 | 按需查阅 CMR 影像浏览与勾画 AI 分割与传播补全 2D 应变与追踪验证 AI 专家与截图反馈 各评估、报告、质控模块 常见问题与术语速查 |
| --- | --- |

高影响操作提醒 传播补全、清空当前帧全部轮廓和批量 AI 会改变标注结果；执行前先核对病例、序列、slice 和 phase。

工作台布局：病例库、主工作区与 AI 专家。

# 先看这里：3 分钟最小上手指南

## 第 1 步：进入工作站

使用分配给你的账号登录。

进入 CMR Workstation。

页面由四个主要区域组成：

顶部：功能模块、当前病例、AI 专家、更新日志和退出登录。

左侧：病例库、数据来源、搜索和标注状态筛选。

中间：影像、勾画、评估或报告评分工作区。

右侧：点击 AI 专家 后出现的工作站专家对话栏。

## 第 2 步：找到病例

在左侧 病例库 选择正确的数据来源。

可输入登记号、病例号或数据集名称搜索。

可按“全部状态 / 只看已标注 / 只看未标注”筛选。

点击病例卡片：

显示 导入：该病例尚未进入 CMR 勾画工作站，点击后等待导入完成。

显示 打开：该病例已经导入，可以直接打开。

在评估类模块中显示 设为当前：将该病例作为当前评估对象。

注意 如果病例卡片显示“未发现 DICOM”，请不要反复点击导入；记录数据来源和页面现象后，通过右上角 AI 专家 → 数据异常 反馈。

## 第 3 步：完成一次 4CH 手工标注

顶部选择 CMR 工作站，打开目标病例。

在勾画工作站选择 4CH 序列，并确认当前 slice 和 phase。

默认先保持浏览模式检查影像：

滚轮：切换 slice。

Shift + 滚轮：切换 phase。

中键拖动：平移影像。

Windows / 普通鼠标右键拖动：调整窗宽窗位。

Mac：可使用 Control + 单击拖动；也可先选择工具栏中的“窗宽窗位”，再用普通左键拖动。

也可使用工具栏中的平移、缩放、窗宽窗位按钮。

打开右侧 勾画面板，选择轮廓类型。

首次勾画优先使用 连续勾画：按住左键沿边界描一圈，松开后生成闭合轮廓。

需要时拖动控制点微调；整体偏移可使用 整体平移。

点击 保存轮廓，等待成功提示。

切换一次 phase 或查看 Slice / Phase Matrix，确认当前格子已有轮廓和来源标记。

4CH 当前支持：左房、右房、左室内膜、右室和左室外膜。医生通常只需在任务要求的关键帧完成高质量手工种子；是否继续传播，以本次项目要求为准。

## 第 4 步：保存后再离开

离开病例前至少确认三件事：

页面出现保存成功提示。

当前 slice / phase 的轮廓仍然可见。

Slice / Phase Matrix 中对应格子显示轮廓状态。

不要只根据左侧病例卡片的“已标注 N”判断完成度；它是病例级摘要，不等于所有序列、层面、相位和 ROI 都已经完成。

## 第 5 步：遇到问题直接问 AI 专家

点击页面右上角 AI 专家，在右侧对话栏选择：

功能怎么用：询问已有功能的入口和操作步骤。

报告问题：反馈按钮、加载、保存或显示异常。

功能建议：提出新的临床工作流需求。

数据异常：反馈病例、序列、DICOM、标注或报告问题。

AI 使用体验：反馈 AI 分割、传播、报告或问答效果。

可以直接粘贴截图，但发送前必须遮挡患者姓名、身份证号、手机号等身份信息。

# 1. 最新版系统能做什么

CMR Workstation 将病例选择、影像勾画、结构化评估、报告评分、科研质控和反馈入口整合在同一个工作台中。

| 模块 | 主要用途 | 建议使用人群 |
| --- | --- | --- |
| CMR 工作站 | 浏览 SAX / 4CH / LGE，手工勾画、AI 分割、传播、ED/ES、脂肪量化和 2D 应变曲线复核 | 标注医生、复核医生 |
| 影像质量 | 记录卷叠、呼吸、血流、金属、运动等伪影并框选区域 | 影像质控医生 |
| 功能评估 | 复核 LV / RV / 心房相关功能和结构指标 | CMR 评估医生 |
| 结构评估 | 记录室壁厚度、运动、室壁瘤和瓣膜表现 | CMR 评估医生 |
| LGE 分析 | 查看 LGE 图像、标注区域及分布模式 | LGE 复核医生 |
| 其他发现 | 记录脂肪浸润、血栓、心包/胸腔积液及其他发现 | 报告医生 |
| 报告评分 | 对照原始报告与 AI 报告，完成多维评分、备注和导出 | 报告评分医生 |
| 心功能验收 | 查看 ED/ES、体积曲线、分割切片及报告真实值对比 | 质控和算法验收人员 |
| 医院病例树 | 按医院、疾病和病例层级浏览历史数据 | 数据复核人员 |
| 实验结果 | 查看人工评分汇总、统计表和实验图表 | 科研和项目负责人 |
| UKB 字段库 | 查阅嵌入的 UKB Data Workstation | 科研人员 |
| AI 专家 | 操作指导、问题追问、截图反馈和问题单沉淀 | 所有使用者 |

医生日常最常用的主线通常是：病例库 → CMR 工作站 → 手工标注/复核 → 保存 → 必要时进入评估或报告评分。

# 2. 工作台界面速查

## 2.1 顶部功能区

模块页签：切换 CMR 工作站、各类评估、验收和科研页面。

上一位 / 下一位：在当前病例列表中切换病例。

当前病例：持续显示当前工作对象，切换前建议核对。

AI 专家：打开右侧工作站专家。

更新日志：查看当前版本和近期改动。

返回主页：离开工作站返回系统主页。

退出登录：结束当前账号会话。

## 2.2 左侧病例库

数据来源：选择医院、项目或病例子集。

搜索：支持登记号、病例号或数据集名称。

标注状态：全部、已标注、未标注。

病例卡片：显示 DICOM 数量、常见序列摘要、是否已导入和标注摘要。

收起：可折叠病例库，为中间影像区留出更多空间。

## 2.3 中间工作区

中间区域随顶部模块变化。CMR 工作站以影像和勾画为主；评估模块通常是影像、Slice / Phase Matrix 与右侧结构化表单；实验和质控模块以表格、曲线和预览图为主。

## 2.4 右侧 AI 专家

AI 专家会携带当前模块等页面上下文，帮助定位“你正在哪个页面操作”，但不会把页面上下文当成临床结论。对话按账号保存，管理员可查看全部对话和已沉淀问题单。

# 3. 病例选择、导入与切换

## 3.1 导入和打开的区别

导入：将病例登记到嵌入的 CMR 勾画工作站。首次使用该病例时需要执行。

打开：病例已经导入，直接进入影像工作区。

设为当前：在影像质量、功能评估等外层模块中选择当前病例，不代表重新导入 DICOM。

导入过程中不要连续重复点击。若长时间没有完成，记录页面、数据来源和错误提示，交给 AI 专家整理。

## 3.2 切换病例前的检查

当前轮廓或表单是否已保存。

是否仍有 AI 分割或传播任务在运行。

顶部“当前病例”是否与自己准备切换的对象一致。

## 3.3 管理员代看其他医生结果

管理员账号在部分模块可选择查看其他医生的评估或标注结果。普通医生默认只操作自己的会话和数据。代看时先核对“当前查看用户”，避免将复核结果误写到错误对象。

# 4. CMR 影像浏览与勾画

## 4.1 序列与视图

工作站常见序列角色包括：

Function | SAX：短轴 cine，用于 LV / RV 轮廓、ED/ES 和心功能相关量化。

4CH：四腔心 cine，用于关键帧手工标注和时相传播。

Tissue | LGE：延迟强化序列，用于心肌边界、正常参考区、强化区、排除区和 MVO。

序列角色明显错误或缺失时，不要在不确定的情况下随意修改。先截图并通过 AI 专家 → 数据异常 说明“当前显示的序列名称、实际打开影像和期望角色”。

## 4.2 常用浏览操作

| 目的 | 操作 |
| --- | --- |
| 切换 slice | 鼠标滚轮 |
| 切换 phase | Shift + 鼠标滚轮 |
| 平移影像 | 鼠标中键拖动，或选择“平移” |
| 调整窗宽窗位 | Windows / 普通鼠标右键拖动；Mac 可用 Control + 单击拖动；也可选择“窗宽窗位”后左键拖动 |
| 缩放 | 选择“缩放”工具后操作 |
| 精确跳转 | 点击 Slice / Phase Matrix 中的目标单元格 |

进入影像后默认先浏览，确认 slice、phase 和 ROI 后再进入勾画模式，可减少误落点。

## 4.3 各序列可用轮廓

| 序列 | 常用轮廓 |
| --- | --- |
| Function / SAX | 左室内膜、左室外膜、心室外膜、脂肪壁层、脂肪 ROI（旧）、排除区、右室腔 |
| 4CH | 左房、右房、左室内膜、右室、左室外膜 |
| Tissue / LGE | 左室内膜、左室外膜、remote、强化区、排除区、MVO |

Function / SAX 中，“心室外膜 + 脂肪壁层”用于确定心外膜脂肪范围；“脂肪 ROI（旧）”用于兼容已有病例。LGE 中，remote 用于正常心肌信号参考；强化区、MVO 和排除区会参与科研指标计算。轮廓与数值必须结合原始图像人工复核。

## 4.4 勾画方式

连续勾画：按住左键连续描边，松开后形成闭合轮廓。适合大多数首次手工勾画，建议优先使用。

毛刷勾画：像画笔一样涂出区域并转成可编辑轮廓，适合脂肪、排除区和 scar 等区域。

点状勾画：逐点追加控制点，适合单一边界精细或需要逐点控制的场景。排除区需要保存多个独立区域，因此不使用点状勾画。

整体平移：拖动整条轮廓，处理整体位置偏移。

插入控制点：在边线附近增加控制点，用于局部加密。

删除控制点：点击多余控制点删除。

橡皮擦：拖动删除附近控制点，用于清理局部错误。

框选生成 / 涂抹生成：给 AI 当前帧提示，由 EdgeTAM / SAM 生成当前轮廓；生成后仍需人工调整。

## 4.5 推荐的手工勾画顺序

核对序列、slice 和 phase。

选择轮廓类型。

选择连续勾画或其他合适工具。

完成初始轮廓。

通过控制点微调，检查闭合、穿越和明显偏移。

保存轮廓。

查看成功提示和矩阵标记。

再切换到下一帧或下一病例。

## 4.6 撤销、清空和保存

撤销：优先用于恢复最近一次误操作。

清空当前轮廓：只删除当前选中的 ROI。

清空当前帧全部轮廓：会影响当前 slice / phase 的全部 ROI，点击前必须再次核对当前帧。

保存轮廓：写入工作站并触发相关指标重算。保存前确认轮廓没有自交或明显错误。

如果提示“轮廓存在自交”，请撤销最近修改或重新勾画，不要把异常轮廓继续作为最终结果。

## 4.7 ED / ES

可将当前相位手工设置为 ED 或 ES。

可使用 快速识别 ED/ES；系统可能基于现有轮廓体积等信息判断。

自动识别失败或与影像不符时，以医生人工复核和手工设置为准。

设置后应检查 Slice / Phase Matrix 和科研指标是否符合当前相位选择。

## 4.8 Slice / Phase Matrix

矩阵横纵方向对应 slice 和 phase。点击单元格可直接跳转；有轮廓的格子会显示状态，部分结果还会标注手工、AI 或传播来源。

矩阵适合完成三类检查：

是否在正确的 slice / phase 上操作。

关键帧是否已有目标 ROI。

AI 或传播完成后，覆盖范围是否符合预期。

## 4.9 心外膜脂肪与多个排除区

心外膜脂肪专项位于 Function / SAX。新病例建议按以下顺序操作：

选择 心室外膜，勾画完整心室外层边界。

选择 脂肪壁层，勾画脂肪外层边界。

如两条边界之间存在不应计入的区域，选择 排除区。

使用 一笔画线、毛刷或 SAM 生成第一个闭合排除区；完成后可继续画下一个独立排除区。

需要时使用 撤销上一个；若本帧全部排除区都需要重做，使用 清空本帧排除区。

所有排除区完成后点击 完成排除，再保存轮廓并查看科研指标。

脂肪范围按“脂肪壁层以内，扣除心室外膜以内和排除区与脂肪范围的交集”计算。排除轮廓可以画出脂肪范围之外，超出部分不会被重复扣除。

从 v2026.08.15-1 起，多排除区的点状微调、微调模式和整轮廓拖拽会保留各自独立身份；编辑第一个排除区不应复制或改变第二个排除区。若仍出现大片灰色覆盖、轮廓数量突然增加或目标排除区以外的区域被修改，请先不要继续保存，立即点击 复制诊断信息 并按第 10 节反馈。

# 5. AI 分割与传播补全

注意 AI 和传播用于生成待复核结果，不代表医生已经确认。任务运行中不要重复点击。

## 5.1 两者的区别

| 功能 | 适合场景 | 使用前提 | 完成后要做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 分割 | 对整套支持的序列生成初始轮廓 | 序列角色正确，当前模块受支持 | 逐层逐相抽查并人工修正 |
| 传播补全 | 用已保存的高质量种子轮廓补其他相位/层面 | 至少一帧有效且已保存的轮廓 | 检查矩阵覆盖和边界质量 |
| 框选/涂抹生成 | 当前帧单个 ROI 的快速初始化 | 当前 ROI 和提示区域正确 | 立即调整当前轮廓 |

LGE 的快速分割入口当前不作为正式路径；建议使用受支持的 AI 分割后人工修正，或直接手工勾画。

## 5.2 4CH 传播

在目标 slice 的关键 phase 完成高质量轮廓。

点击 保存轮廓。

如任务要求，设置 ED / ES。

进入 传播与 AI 面板，点击 传播补全。

等待任务完成，常见耗时约 1–2 分钟。

在 Slice / Phase Matrix 中逐相检查结果，并对偏移轮廓手工修正。

多 slice 的 4CH 序列完成传播后，要额外确认结果落在哪些 slice；不要把“时相补全”自动理解为所有层面都应使用同一轮廓。

## 5.3 SAX 传播

SAX 传播可能沿 phase 和 slice 补全，完整 cine 常见耗时约 2–3 分钟。建议先复核主要种子轮廓和 ED/ES，再运行传播。完成后至少检查基底部、中部、心尖部和关键相位。

## 5.4 使用 AI 和传播时的注意事项

任务运行中不要重复点击同一按钮。

切换病例前确认任务已经结束。

传播或 AI 结果不是“医生已确认”结果，仍需人工检查。

EDV、ESV、SV、EF 等数值异常时，先检查 ED/ES 和轮廓，不要直接采用异常数值。

正式病例中如需清空大量 AI / 传播结果，应先确认项目流程和权限。

# 6. 报告与科研指标

## 6.1 中文报告

导入病例并完成必要分析后，可进入中文报告区域。修改后点击 保存报告，离开前确认保存状态。

## 6.2 科研指标

右侧 科研指标 面板用于查看轮廓计算结果。保存轮廓后系统会重新计算；数值变化应与当前序列、ED/ES、ROI 完整度和排除区设置一起解释。

点击 重算指标 后，系统会先等待自动保存结束，再保存当前轮廓快照，随后调用后端重算并回填最新结果。看到“指标已按最新轮廓重算（时间）”才表示本次链路完成；不要在保存提示尚未结束时反复点击。

排除区只扣除它与目标脂肪范围的交集。如果排除区完全画在目标范围之外，数值不变化属于正常结果。若排除区明显与目标范围重叠且完成提示已经出现，但数值仍不变化，请点击 复制诊断信息 后反馈。

LGE 中 remote、强化区、MVO、排除区的语义不同，不能互相替代。Function 脂肪相关结果也依赖心室外膜、脂肪壁层和排除区质量。

## 6.3 2D 应变与追踪验证

在 CMR 工作站右侧打开 科研指标，可查看 2D 应变与追踪验证：

4CH：至少保存两个 phase 的左室内膜后，可显示 GLS proxy 峰值、ED / ES、可用相位数和相位曲线。

SAX：左室内膜用于 GCS proxy，左室内膜与左室外膜共同用于 GRS proxy；保存多个 phase 后可查看对应曲线。

运行追踪验证：比较相邻的手工或手工修正相位，并显示可比较相位对、Dice、边界误差和平均位移。

只勾画不相邻的 ED 与 ES 时，“人工相邻相位对”为 0 属于正常结果；如需追踪对照，应再完成一组相邻 phase 的手工轮廓。

应变曲线会随已保存轮廓和 ED / ES 设置更新。复核时先确认当前主视图是目标 4CH 或 SAX，再核对可用相位数与实际已保存轮廓是否一致。

## 6.4 结果复核原则

先看原始影像，再看轮廓，最后看数值。

数值与影像不一致时，返回对应 slice / phase 检查。

AI、传播和历史导入的来源标记不能替代人工复核。

任何异常值都应先排除相位、序列角色和轮廓问题。

# 7. AI 专家：操作说明书 Plus 与问题反馈入口

说明 AI 专家会提供操作指导并沉淀问题单，但不会直接修改病例、标注、权限或服务器。

## 7.1 在哪里打开

进入 CMR Workstation 后，点击右上角 AI 专家。侧栏位于主工作区右侧，再次点击或点击关闭按钮可收起。

## 7.2 专家与超高

专家：适合常规操作路径、单个错误提示和简单反馈，建议默认使用。

超高：适合跨模块问题、较复杂的医学概念转工程描述或需要更完整追问的情况。

## 7.3 AI 专家能做什么

根据当前页面说明已有功能在哪里、需要什么前置条件、如何检查结果。

将医生自然语言转换成页面、序列、slice、phase、ROI、按钮、实际表现和期望表现。

对 bug、功能建议、数据异常和 AI 使用体验逐步追问。

信息足够时沉淀为问题单，供管理员后续查看和处理。

保存你自己的历史对话，便于继续追问。

## 7.4 AI 专家不能做什么

不能替医生作出诊断或治疗建议。

AI 分割、测量和报告需要按当前项目流程由医生复核确认。

不能在医生对话中直接修改病例、标注、数据库、权限或服务器代码。

不能从截图中判断截图之外的操作步骤。

## 7.5 如何提问最有效

操作咨询示例：

提示 我现在在 4CH 勾画页，想标 ED 和 ES 两帧的左室内膜，应该依次点哪里？保存后怎么确认成功？

Bug 反馈示例：

提示 页面：CMR 工作站 4CH。操作：连续勾画右室内膜后点击保存。实际：提示成功，但刷新后当前轮廓消失。期望：刷新后仍显示刚保存的轮廓。这个现象连续出现 2 次。

数据异常示例：

提示 当前病例卡片显示有 DICOM，但打开后 4CH 为空，SAX 可以正常查看。请帮我确认还需要记录什么信息。

AI 使用体验示例：

提示 我保存了一个 4CH 手工种子后运行传播。实际结果跨到了不应传播的 slice，当前任务只需要同一 slice 的时相补全。希望传播范围可限定为当前 slice。

## 7.6 截图与隐私

可粘贴或选择 PNG、JPEG、WebP 图片。

单张截图不超过 8 MB，每条消息最多 4 张。

截图发送前必须遮挡患者姓名、身份证号、手机号等身份信息。

截图用于识别页面、按钮、状态和错误提示，不用于远程诊断。

## 7.7 历史对话和问题单

左上方历史下拉框可切换自己的对话。

“+”按钮新建对话，建议不同问题分开建立。

回答下方可标记“有帮助”或“没有解决问题”。

信息充分时，侧栏会显示“已沉淀问题单”。

对话按账号隔离；管理员可在反馈面板查看全部对话和问题单。

# 8. 各功能模块详细说明

## 8.1 影像质量

用于检查 SAX、4CH、LGE 的图像质量，可在原始图像和增强/对照视图之间切换，记录卷叠、呼吸、血流/流动、金属和运动伪影，并在影像上框出伪影区域。完成后点击保存。

## 8.2 功能评估

用于记录左室、右室和心房的功能与结构评价，包括 LVEF、LVEDV、LVEDD、室间隔厚度、RVEF、RVEDV、LAV 和 RAV 等。支持影像浏览、测量工具、Slice / Phase Matrix 和结构化选项。保存前核对当前病例和测量单位。

标准指标行会固定展示；当前病例的 AI 或报告来源没有该值时显示“未计算”，而不是隐藏整行。不同病例数值完整度不同是数据来源差异，不代表某台电脑缺少功能。若同一版本、同一病例在两台电脑显示的指标行仍不一致，请两边分别点击 复制诊断信息 后反馈。

## 8.3 结构评估

主要包括：

LV 心肌厚度：正常、增厚、变薄及具体类型和部位。

心脏运动及功能：室壁运动、局部部位和室壁瘤。

瓣膜形态及功能：狭窄、返流及程度。

页面支持影像浏览和测量。填写完成后点击保存。

## 8.4 LGE 分析

支持单视图/双视图、标注框显示/隐藏、当前图像隐藏、前后图像切换和保存。对于已框选区域，可记录心内膜下、心肌中层、心外膜下等分布模式。隐藏图像仅用于当前分析流程时，应确认不会误排除需要复核的图像。

## 8.5 其他发现

用于记录心肌内脂肪浸润、血栓及位置/大小/活动度、心包积液、胸腔积液和其他发现。可配合测量工具使用，完成后保存。

## 8.6 报告评分

报告评分页面用于对照原始报告和 AI 生成报告，查看不同报告版本，完成评价维度、评分和修改意见。部分内容会自动保存；离开前仍应确认页面显示“已自动保存”或提交成功。需要批量结果时可创建 Excel 导出任务，并选择只导出已评分病例或全部病例。

## 8.7 心功能验收

用于项目级结果验收，可按运行批次、中心和病例搜索，查看：

计算指标与报告真实值及差值。

ED / ES 自动检查对比。

SAX LV 体积曲线。

SAX、4CH、LGE 序列预览。

ED / ES 分割切片和测量图。

所有 SAX phase 的抽样结果。

该模块主要服务于科研和算法质控，不替代医生在原始影像上的最终复核。

## 8.8 医院病例树

按照医院 → 疾病 → 病例 → 功能模块浏览数据，适合按疾病项目回看病例。若列表没有更新，可使用刷新入口；不要仅依赖本地缓存判断病例是否已正式入库。

## 8.9 实验结果

用于查看人工评分汇总、评分人覆盖度、维度对比、指标统计表和实验图表。可切换评分病例库。该页用于项目统计和科研复盘，不是单病例临床报告页。

## 8.10 UKB 字段库

嵌入 UKB Data Workstation，可在当前页面或新标签页打开。字段含义和数据处理流程由对应项目维护者负责；遇到接口或字段问题可在 AI 专家中选择“数据异常”反馈。

# 9. 常见问题与处理

## 9.1 搜不到病例

检查数据来源是否正确。

清除“只看已标注 / 未标注”等筛选。

使用完整登记号或病例号搜索。

点击刷新。

仍找不到时通过 AI 专家反馈数据来源、搜索方式和页面结果，不要发送患者姓名。

## 9.2 点击导入后没有进入影像

不要连续重复点击。

记录是否一直显示“导入中”、是否出现错误提示。

刷新病例库后检查按钮是否变成“打开”。

仍失败时选择 AI 专家 → 报告问题。

## 9.3 保存后轮廓不见了

先确认当前病例、序列、slice、phase 和 ROI 是否与保存时一致；再检查 Slice / Phase Matrix。若刷新后仍丢失，记录保存提示、复现次数和具体操作路径，按 bug 反馈。

## 9.4 提示轮廓自交

撤销最近一次修改，检查边界是否穿越、回折或重叠；必要时重新勾画。后端拒绝异常轮廓是为了避免错误结果进入后续计算。

## 9.5 AI 分割或传播长时间运行

不要重复启动任务。记录模块、序列、任务类型和当前进度；等待合理时间后仍不结束，再通过 AI 专家反馈。切换病例前确认任务状态。

## 9.6 指标出现明显异常

依次检查：当前病例 → 序列角色 → ED/ES → 关键 ROI → slice/phase 覆盖 → 排除区。不要仅修改数值表面结果；如果轮廓和相位均无明显问题，再反馈为计算或数据异常。

## 9.7 应变面板没有数字或一直计算中

先确认当前打开的是目标 4CH 或 SAX，并至少有两个可用于计算的已保存 phase。点击 重算指标 后检查可用相位数；追踪验证只比较相邻人工相位，因此非相邻 ED / ES 显示 0 对是正常结果。若按钮持续显示“计算中”，不要重复点击，记录当前序列、已画 phase 数和页面状态后反馈。

## 9.8 AI 专家截图上传失败

确认图片为 PNG、JPEG 或 WebP。

确认单张不超过 8 MB、每条不超过 4 张。

尝试刷新页面后重新上传一张较小截图。

截图仍失败时可先发送文字，并说明入口、文件类型、大小以及是否所有图片都失败。

## 9.9 AI 回答理解错页面

在文字第一句明确写目标页面，例如：“我要反馈的是实验结果页，不是右侧 AI 专家面板。”文字点名的页面优先于截图中偶然出现的侧栏或背景。

## 9.10 排除区保存后科研指标没有变化

确认排除区与“脂肪壁层以内、心室外膜以外”的目标区域确实有重叠。

点击 重算指标 后等待出现带完成时间的提示，不要连续点击。

记录重算前后的目标指标值和排除区数量，不发送患者身份信息。

若仍不变化，先不要换电脑或刷新；点击 复制诊断信息，再按第 10 节反馈。

## 9.11 排除区微调后出现大量灰色轮廓

当前版本已修复多排除区在点状微调、微调模式和拖拽时被当成新增副本的问题。遇到类似现象时先点击 撤销，不要继续保存异常轮廓；随后记录“修改的是第几个排除区、修改前后排除区数量、使用的修改工具”，并复制诊断信息。若页面版本早于 v2026.08.15-2，先刷新到新版本再复测。

## 9.12 功能评估缺少群教程中的指标

先看对应行是否显示“未计算”。这表示当前病例的 AI 与报告来源均没有该值，不是电脑品牌或屏幕大小导致。若整行完全消失，记录当前版本和缺少的指标名，并点击 复制诊断信息；不要用另一病例的截图直接判断当前病例也应该有相同数值。

# 10. 一条高质量反馈应包含什么

发生问题后，优先保持当前页面，不要立即刷新、换电脑或重新打开病例。先在 CMR 勾画页或功能评估页点击 复制诊断信息。它会生成版本、浏览器、平台、窗口大小、匿名工作状态、Study / Series ID、slice / phase、工具模式、排除区数量、保存/重算状态和最近操作；不会包含患者姓名、登记号、DICOM 描述、图像、服务器路径或登录 token。

建议按下面的顺序写：

页面/模块：在哪里发生。

医学任务：原本想完成什么。

操作步骤：点了什么，选了哪个序列、slice、phase 或 ROI。

实际表现：具体哪里不对。

期望表现：正常应该怎样。

影响范围：单个病例、部分病例还是所有病例。

复现情况：必现、偶发或首次出现。

验证标准：修复后怎样证明问题解决。

诊断信息：粘贴“复制诊断信息”生成的完整内容。

可直接复制下面的群反馈模板：

提示 CMR 问题反馈 发生时间： 页面/模块： 发生前操作（按顺序写）： 预期结果： 实际结果： 出现次数：必现 / 偶发 / 第一次 是否刷新、重新打开或换电脑： 截图：仅截功能区域，已遮挡身份信息 诊断信息：点击页面“复制诊断信息”后粘贴

排除区问题额外写三项：修改的是第几个排除区、修改前后排除区数量、排除区是否与目标脂肪 ROI 重叠。指标问题额外写重算前后的指标名和数值；没有值时写“未计算”，不要猜测或补填。

不要只写“分割不准”“不好用”或“页面有问题”。可以改写为：

提示 在 4CH 当前 slice 的 ED 帧运行传播后，右室内膜在后续多个 phase 明显越过室间隔；3 个测试病例中出现 2 个。希望传播后保持在当前 slice，并能在保存前逐相预览和修正。

# 11. 数据安全与使用边界

不在 AI 对话中输入患者姓名、身份证号、手机号或其他直接身份信息。

截图前遮挡身份信息；不上传完整 DICOM 或无关病例资料。

反馈截图只保留发生问题的影像、工具和指标区域；裁掉病例列表、登记号、姓名、检查号和其他身份区域。完整工作站截图即使只用于群聊，也可能暴露患者信息。

不用他人账号代替本人完成标注或评分。

不在不确定当前病例、slice、phase 时执行清空、批量 AI 或传播。

AI 输出、自动测量和传播结果必须人工复核。

发现病例错配、序列错配或标注归属异常时，应停止继续写入并反馈管理员。

# 12. 术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Study | 一次检查或工作站中的一个病例检查记录 |
| Series | 同一采集序列的一组影像 |
| Slice | 层面 |
| Phase | 心动周期相位 |
| ED | 舒张末期 |
| ES | 收缩末期 |
| ROI / 轮廓 | 在影像上标记的结构或区域 |
| SAX | 心脏短轴序列 |
| 4CH | 四腔心长轴序列 |
| LGE | 延迟钆增强序列 |
| remote | LGE 中用于正常心肌信号参考的区域 |
| enhanced | 强化区域 |
| MVO | 微血管阻塞相关标记区域 |
| exclude | 从计算或目标区域中排除的区域 |
| 心室外膜 | 心外膜脂肪专项的内层边界 |
| 脂肪壁层 | 心外膜脂肪专项的外层边界 |
| GLS / GCS / GRS | 纵向、周向和径向应变相关指标 |
| Dice | 两个分割区域重合程度的指标，越接近 1 表示重合越高 |
| AI 分割 | 模型根据影像自动生成初始轮廓 |
| 传播补全 | 根据已有种子轮廓补充其他 phase / slice |

# 13. 离开病例前的 20 秒检查

□  当前病例正确。

□  当前序列、slice 和 phase 正确。

□  目标 ROI 已完成并人工检查。

□  ED / ES 与任务要求一致。

□  已点击保存并看到成功提示。

□  Slice / Phase Matrix 中对应格子已有结果。

□  AI / 传播任务已结束，关键结果已抽查。

□  没有把异常指标直接当成最终结果。

□  需要反馈的问题已通过 AI 专家记录。

□  遇到异常时已先复制诊断信息，没有先刷新或换电脑破坏现场。

# 文档维护说明

本说明书依据当前工作站界面和 v2026.08.15-2 更新记录整理。功能入口随版本变化时，以工作站右上角 更新日志 和实际界面为准；若文档与页面不一致，可通过 AI 专家 → 报告问题 提交“操作说明与现版本不一致”。实习生的统一反馈流程另见 CMR工作站问题反馈与复现规范.md。

作者 / 工作站维护联系人：Zian邮箱：1980651739@qq.com